附件

遗体处置与储存室建设相关设备报价单

| 序号 | 项目名称 | 技术参数、性能配置 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 合计 （万元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站立式标本储存池 | 储存池规格：600mm×500mm×2200mm， 1、标本池主体采用20mm厚耐酸碱特级乳白色PVFE材料制作；或国标SUS304不锈钢材质，厚度为2mm（±0.2mm） 2、标本池盖板采用15mm厚耐酸碱特级乳白色PVFE材料制作；（盖板采用外扣式）；或盖板不锈钢材质，每块盖板断面间隙为不超过3mm，同时每块板边缘粘有防腐静音橡胶垫。 3、每个盖板配带2个316不锈钢提手，每个池内配带1个尸体挂钩。 4、配套配套抗浮板及加强带，具备标本防漂浮功能。 5、标本池化学性能稳定，具有耐强酸、强碱、防腐蚀，油、盐、水等各种液体腐蚀。抗静电、抗老化、抗辐射，抗冲击，使用寿命长。易清洗、不释放任何有害气体等特点：板材密度：1.6～1.7；耐酸性能H2SO4：70±2%；热胀系数 m/m℃：11*10-5；抗拉屈强度：26.0-45.0Mpa；抗拉断裂强度：28.0-40.0Mpa；电阻平均值≤2.0*108Ω。(含智慧标本管理软件) 6.防渗漏处理：内胆外围确保内液体不会漏入地下，污染土壤和地下。 | 套 | 60 | PVFE： SUS304不锈钢： | PVFE： SUS304不锈钢： | 3年 |
| 2 | 解剖标本智能打捞系统（行车） | - 由专业厂家定制产品，满足与标本池配套打捞尸体使用； - 1、制造、安装、使用等均应符合JB/T1306-2008之规定和具有中华人民共和国特种设备生产许可证（起重机械安装含修理）。 - 2、材质适用Q235B，全部材料要求防甲醛腐蚀处理，轨道、横梁采用国内知名品牌钢材材质，截面尺寸按照型钢标准截面，轨道长度、横梁跨度根据实际尺寸设计，增加起吊稳定性。 3、起升高度：6米，提升速度：8米/分，葫芦运行速度：20米/分，起重机运行速度：20米/分，工字梁轨道型号:18b，钢丝绳直径7mm，丝直径0.22mm；起升电动机: 容量：0.8KW，转速：1380转/分，相数：3相，电压：380V，电流：2.4A ，频率：50周/秒；运行电动机：容量：0.2KW，转速：1380转/分，相数：3相，电压：380V，电流：0.72A，频率：50周/秒，结合次数:120次/时。 - 4、打捞系统起重负载重量≥1T，内置标本起吊智能控制模块，采用无线摇操控，操控范围30米，具有精准定位和抓取功能，标本打捞系统的智能起重模块，可以精确定位到尸池内，根据选择的标本进行精准抓取。 | 套 | 1 |  |  | 3年整机，5年核心部件 |
| 3 | 组合式净化变频全新风机 | - 1、低噪音式，新风量≥10000m³/h ，机外余压≥562pa，额定电压380 V，额定功率≥4 KW。 - 2、增加全效纳米晶体净化层，高频循环净化，强度≥95%， 水分≤5%，具有自动增氧模式层和智能空气测控器;反应段带多点自平衡负压引流系统。 - 3、含静压混流装置，有效减少涡流旋流，减少风噪。 - ▲4、设备根据系统可采集分析，并实时监控，自带电动无极控制模块，支持变频手/自动切换，可远程根据实验室检测甲醛浓度数据自动变频高速、中速、低速运行，在手动调频模式下自由设定频率，有效设定值为1000时，风机以50HZ运行。（提供满足以上标准的设备控制界面截图） - ▲5、隔热断冷桥设计：柜式风机组，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和经过特别设计的的断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条。（提供国家认可的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告（设备聚氨酯发泡箱板的燃烧性能等级不低于B1级）） - ▲6、机组需满足在工作区域内额定转速，在规定的压力或静压下，所对应的流量偏差为±5%；在规定的流量下，所对应机组压力或静压偏差为±5%；并通过风量、风压、输入功率检验。（提供满足以上标准具备国家认可的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） - ▲7、机组需具备CCC认证或国家级检测机构出具的型式检验报告。 | 台 | 1 |  |  | 3年整机，5年电机及控制系统​ |
| 4 | 组合式净化变频排风机 | - 1、低噪音式，排风量≥12000m³/h ，机外余压≥612pa，额定电压380 V，额定功率≥4 KW。 - 2、增加全效纳米晶体净化层，高频循环净化，强度≥95%， 水分≤5%，具有自动增氧模式层和智能空气测控器;反应段带多点自平衡负压引流系统。 - 3、含静压混流装置，有效减少涡流旋流，减少风噪。 - 4、满足智慧终端控制系统可采集分析，并实时监控，自带电动无极控制模块，可远程自动变频处理并开启检测数据，可在智慧物联环境控制系统根据检测数据，设定任意功能。 - 5、隔热断冷桥设计：柜式风机组，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和经过特别设计的的断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条。 | 台 | 1 |  |  | 3年整机，5年电机及控制系统​ |
| 5 | 分子级净化过滤模块（PVFE导流式） | - 1、尺寸：500×200mm，材质耐酸碱特级PVFE，厚度6㎜，通风效率≥95%，采用一体化模压成型均匀分布，耐酸碱、抗腐蚀性合格，可根据净化程度调整气流速度，对通风系统进行多点式平衡调整。 - 2、配置风速调节装置，支持无级调速；配置初效分子级过滤器，具有防止化学气体散播性、抗酸碱腐蚀性； - ▲3、具备催化降解功能，产生除醛因子，有效分解空气中的有毒有害气体，具备甲醛净化去除性能及灭杀细菌效果并通过抗真菌测定，满足无毒无害，不含可溶性重金属，通过急性口毒、急性皮肤实验。（提供满足以上标准具备国家认可的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） | 套 | 14 |  |  | 1年（含1次免费更换）​ |
| 6 | 全新风离子甲醛净化系统 | - 系统配套氧离子簇粒子净化主机 - 1、专业净化室内空气质量，采用介质壁垒放电工作模式；根据室内空气中化学污染物变化情况，电离发射在短时间内分解甲醛成 CO2 和水。 - 2、本设备安装于送风管道主送风口，标准的离子管应与空气流向和风管垂直安装。室外新风通过送风机的开启在新风段中进入新风机组，通过负氧离子发生器随时随地产生负氧离子，增强人体心肺功能，促进新陈代谢，改善体质，保证空间内空气达到净化的效果。调节电离净化强度，净化甲醛排放。分解可挥发有机气体、快速中和气味、沉降可吸入颗粒物、 杀灭病菌、消除静电，高效清除有害气体；始终保持室内空气质量良好。 - 3、配置石墨烯银离子管，具有高性能的特性。利用 DBD 自主知识产权技术和磁化效应使其分解、中和、丧失活性或沉降，达到净化、消毒灭菌的功效； - 4、设备最大工作功率 100W； - 5、过流保护功能，温控保护功能，电子触控开关功能； - 6、电子调节离子输出量（五档，最大离子输出量 200 万每立方厘米）； - 7、单根离子管故障检测报警功能； - 8、电子计时存储功能(包含重置功能)； - 9、设备电流电压显示，实时功率显示； - 10、绝缘等级：F 级；防护等级：IP44 标准； - 11、服务区域：每台可处理风量≥10000m³/h，与空气质量传感器、甲醛浓度传感器、相对温湿度传感器等相联互动。 - 12、系统要求可与智慧终端控制系统互联，根据空气质量传感器、甲醛浓度传感器、相对温湿度传感器等产生数据，可远程自动处理数据开启，实时净化实验室空气质量，并可在智慧物联集中控制显示模块根据检测数据，设定任意功能。 - ▲13、主机具备细菌病毒杀灭除菌功能，需满足以下标准：白色葡萄球菌：≥99%；空气自然菌：≥99%；冠状病毒GX-P2V：≥99%；冠状病毒HCoV-229E：≥99%；甲型流感病毒HIN1:≥99%；肠道病毒 71 型:≥99%；金黄色葡萄球菌:≥99%；大肠杆菌：≥99%；黑曲霉：≥99%（提供设备满足以上标准具备国家认可的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）； - ▲14、主机具备空气净化处理功能，需满足以下标准：甲醛净化效率：≥99.99%；苯净化效率：≥96%；TVOC净化效率：≥99%；氨去除率≥99.1%；硫化氢≥96%（提供设备满足以上标准具备国家认可的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） - ▲15、提供主机在《全国消毒产品网上备案信息服务平台》备案截图，提供设备满足消毒产品卫生安全评价合格证明文件。 | 套 | 1 |  |  | 3年整机，5年离子发生管及电源​ |
| 7 | 防霉净化主机 | - ▲1、采用≥7寸全彩电容触摸屏，实时显示库房内温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、CO₂浓度等数值，同时可根据获取的数据显示当前环境质量等级。（提供设备满足以上参数要求的相关证明资料） - ▲2、净化方式：双侧采用三合一HEPA复合过滤器，内嵌双波段纳米光氢离子净化装置，顶部装配升降主动消杀装置，可根据消杀时间自动开启升降杀菌功能，具备远红外人体感应探头，感应到人体后自动关闭。不使用时能降至设备内部的安装槽内，防止灰尘进入。（提供设备满足以上参数要求的相关证明资料） - ▲3、工作模式：支持自动、手动、节能工作模式。自动模式根据当前环境自动切换消毒与净化功能。手动模式可根据环境选择高、低风速运行，同时可选择开启消杀装置。节能模式可按周期及时间段设定机器的启停时间，亦可设置为连续运行。（提供设备满足以上参数要求的相关证明资料） - ▲4、净化效率指标（提供设备满足以下标准具备国家认可的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）： - 4.1、白色葡萄球菌杀灭率≥99.97%； - 4.2、黑曲霉除菌率≥99.97%； - 4.3、PM2.5去除率≥99.97%； - 4.4、空气自然菌消亡率≥92%； - 5、可查看本机的总运行时间，具备耗材更换提醒功能。 - 6、风机采用双进风离心风机，最大风量≥600m³/h，送风方式为左右两侧进风，正面下方45度向下出风；。 - 7、额定电源：220V~50Hz - 8、可通过界面查看空气质量运行数据。 - 9、标配485通讯接口，可通过与综合管理平台联动，实时监测设备运行状态，可实现多台设备统一管控。 - 10、在灭菌过程中不会对人体造成任何伤害，工作时可人机共存。 | 套 | 1 |  |  | 3年整机，5年风机及净化模块​ |
| 8 | 废气外排处理模块 | - 1、处理风量≥12000m³/h。 - 2、该设备主要用于解剖区域的废气外排处理，对产生的臭味、异味、细菌、病毒进行强力分解和杀灭； - ▲3、设备箱体面板及内部型材为耐腐蚀碳钢材质，设备整体结构采用方管框架形式。 - 4、设备采用正负双极电离技术，能在极短的时间内氧化分解污染因子，杀灭细菌病毒等微生物，最终生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子；再通过改性碳复合过滤器吸附过滤，进一步分解净化微小颗粒物，从而达到无害化处理。 - ▲5、该设备可以有效去除解剖区域产生的各类恶臭污染物及VOCs、颗粒物等；（提供设备满足以下标准具备国家认可的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告）： - 5.1、各类恶臭污染物去除性能（去除率）需满足：氨气≥99.15%、硫化氢≥99.85%、臭气浓度≥99.25%等； - 5.2、VOCs去除性能（去除率）需满足：非甲烷总烃≥99.50%、苯≥99.90%、甲醇≥99.70%、甲醛≥99.70%、氟化氢≥99.10%、苯系物≥99.60%、二甲苯≥99.45%等； - 5.3、颗粒物去除性能（去除率）需满足≥99.80%。 - 6、该设备适应性强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质和细菌病毒的净化处理，可每天 24 小时连续工作，运行安全稳定可靠；运行成本低，本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，设备能耗低，设备风阻极低<50pa，可节约大量排放动力能耗。 | 套 | 1 |  |  | 3年整机，5年电离模块及电源​ |
| 9 | 远程均流布气终端 | - ▲1、应用于解剖空气处理的送风末端，可确保新风垂直均匀输送至标本库内，不会引起室内多余的气流扰动，配合排风装置易形成定向气流组织，确保标本库气流安全。整体设计均采用无害化材料，确保新风安全。（提供设备满足以上标准具备国家认可的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） - ▲2、采用一体模压高分子环保疏水材料，配合空气动力学面板，无螺丝安装面板，面板可拆卸，风量在300-600m³/h；（提供设备满足以上标准具备国家认可的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） - 3、产品采用孔板送风或散流送风形式，过滤效率至少达到亚高效及以上，面尺寸满足定制，适应各种吊顶形式；自带吊装模块，不增加吊顶负重； - ▲4、含消声稳流器，消声静压转换腔与面板配套，层流区均速误差<5%；（提供设备满足以上标准具备国家认可的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告） - ▲5、一体模压耐火绝热高分子材质，天然保温，外部无需保温材料，为确保产品使用过程中不产生有害物质，箱体不使用胶水拼贴，不使用金属箱体外贴保温材料，导热系数≤0.05（m.K），耐火性能达到B1级阻燃；（提供国家认可的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告（导热系数≤0.05（m.K），耐火性能达到B1级阻燃）） - ▲6、产品满足无毒无害要求，不产生甲醛释放量，不含重金属（铅、镉、铬、汞、‌锑、砷、钡、硒、锰、锡‌等）；（提供国家认可的第三方机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告（不产生甲醛释放量，不含重金属（铅、镉、铬、汞、‌锑、砷、钡、硒、锰、锡‌等）） | 套 | 12 |  |  | 3年​ |
| 10 | 排风系统净化风管 | - PVFE - 1、材质：耐酸碱防腐蚀特级乳白色PVFE风管，耐酸碱及表面电阻良好； - 2、PVFE法兰连接； - 3、板材厚度：5mm。 - 4、形状:矩形,周长2000以内 - 5、耐酸性能：H2SO4：70±2%； - 6、热胀系数 m/m℃：11*10-5； - 7、抗拉屈强度：CB-1040-70，26.0-45.0Mpa； - 8、抗拉断裂强度：CB-1040-70，28.0-40.0Mpa。 - 9、电阻平均值≤2.0*108Ω。 - 或阻燃防静电FRP风管 - 1、材质：采用乙烯基酯树脂或耐腐蚀不饱和聚酯树脂为基体的阻燃防静电玻璃钢（FRP）风管，内衬富树脂层（耐酸碱腐蚀），外壁导电层添加永久性导电炭黑/碳纤维（非涂覆型），整体为绿色或灰色（或指定色），表面平整无气泡、无裂纹。 - 2、连接方式：FRP法兰连接（法兰与风管整体成型或粘接固化），配对法兰间夹耐酸碱耐腐蚀密封垫片（EPDM或PTFE），螺栓紧固；法兰须设专用接地端子（铜质或镀锌钢），用于风管系统可靠接地。 - 3、 板材/管壁厚度：矩形风管，周长≤2000mm时，管壁厚度 ≥5mm（周长增大可相应加厚，如2000～4000mm时≥6mm）；环向弯曲刚度≥5000N/㎡。 - 4、 形状：矩形（或圆形，根据施工图定），单管周长≤2000mm（按系统图纸）。 - 5、 耐酸碱性能：耐H₂SO₄（硫酸）70±2%，室温浸泡240h无溶胀、无分层、无失光；同时耐甲醛（福尔马林）、稀盐酸、氢氧化钠溶液（5%～10%），符合腐蚀环境下长期使用要求。 - 6、 热膨胀系数：≤3.0×10⁻⁵ m/m·℃（玻璃钢轴向热胀系数一般2～3×10⁻⁵，低于金属，满足暖通伸缩补偿设计要求）。 - 7、抗拉强度（轴向拉伸）：≥80 MPa（环向/轴向拉伸强度按GB/T 1447检测）。 - 8、 弯曲强度（取代抗拉屈强度概念）：≥120 MPa（按GB/T 1449检测，反映FRP刚度及承载能力）。 - 9、表面电阻（抗静电要求）：风管外壁（或内外壁）表面电阻 ≤1×10⁸Ω（或≤2.0×10⁸Ω，与原要求一致），并提供抗静电性能检测报告（CMA/CNAS）；整个风管系统须可靠接地，接地电阻≤10Ω。 - 10、阻燃性能：氧指数≥32（LOI），燃烧性能不低于 B1级（GB 8624），离火自熄时间≤30s，烟密度等级（SDR）≤75。 - 11、 检测要求：响应时须提供①风管材质阻燃性能检测报告（B1级/氧指数≥32）；②抗静电表面电阻检测报告（≤2×10⁸Ω）；③树脂耐腐蚀说明或检测声明。 | ㎡ | 260 | PVFE：FRP： | PVFE：FRP： | 3年​ |
| 11 | 排风系统 阻抗式消声器 | - 尺寸：L=1000mm - 1、阻抗式复合消声器，外壳采用镀锌钢板制作，内衬消音纤维片； - 2、消声器内管道截面突变，内外室之膨胀作用，对低频及中频有极佳的消声作用，为广频谱消声器，能有效降低风机噪音，加强风机效果； - 3、可多节消声串联使用 | 套 | 2 |  |  | 3年​ |
| 12 | 防火阀 | - 所有风管穿竖井时，均安装钢制防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内温度升至 70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。 | 套 | 1 |  |  | 3年​ |
| 13 | 通风系统主风量控制装置 | - 1、与主排风管道相连接，调节任意风量，快速变化，风量变化精准，确保实验室风量不因部分设备停用而使实验室压力产生变化，导致有害气体外溢或聚集。 - 2、材质为镀锌钢板，厚度1.2mm，钢制法兰接口， 3、阀体材料覆盖层厚度>35μm、抗拉强度>70Pa、断后伸长率>30%、盐雾试验保护等级>9级。 | 套 | 2 |  |  | 3年​ |
| 14 | 送风风量控制装置 | - 1、与新风系统远程均流布气终端相连接，调节任意风量，快速变化，风量变化精准，确保实验室风量不因部分设备停用而使实验室压力产生变化，导致有害气体外溢或聚集。 - 2、材质为镀锌钢板，厚度1.2mm，钢制法兰接口， 3、阀体材料覆盖层厚度>35μm、抗拉强度>70Pa、断后伸长率>30%、盐雾试验保护等级>9级。3C认证 | 套 | 12 |  |  | 3年​ |
| 15 | 防雨弯头（配套分子过滤筛） | - 1、尺寸800×800mm，材质耐腐蚀镀锌钢板 - 2、法兰连接； 3、板材防腐蚀、耐老化、使用寿命长。 - 4、配套分子过滤筛：防鼠，防虫，过滤有害物质。 | 套 | 2 |  |  | 3年​ |
| 16 | 医用一体化洗手池（双人位） | - 1.规格：长1200mm*宽500mm*高850mm（±10mm）定制； - 2.材质：国标304不锈钢板材，厚度≥1.5mm，加厚管结构，承重能力强； - 3.配2个洗手位，采用国际标准，高级洁净型水池，槽身以人体工程学设计，水池内部深度打磨、 抛光处理，无死角、易于清洁消毒处理，中间特殊静音处理，确保洗手时水花不外溅； - 4.配2个鹅颈型水龙头； - 5.能有效防止酸碱等腐蚀性液体侵蚀； - 6.下水器与下水管采用环保，耐腐材料，经久耐用 | 组 | 1 |  |  | 3年​ |
| 17 | 医用标本推车 | - 产品规格：2100㎜×650㎜×800㎜ - 1、304不锈钢板冲压成型可分离台面； - 高强度加厚不锈钢管台体； - 配置可拆装静音带刹万向脚轮（单轮承重≥200kg）； - 整体承重≥800kg； - 2、可做解剖台、担架使用。 | 辆 | 1 |  |  | 3年​ |
| 18 | 三体冷藏柜 | - 三位一体式标本冷藏柜 - 三具标本柜规格：800mm×1800mm×2280mm - 1、箱体内胆、外皮、抽屉、轨道等部分均采用优质304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁； - 2、进口聚氨酯发泡保温层，保温性强，有效防止冷量损失； - 3、抗老化能力强的优质硅胶门封，使用寿命长； - 4、安全门锁，防止任意开启； - 5、标本托盘底部22排滚动尼龙大轮，进去方便； - 6、独立控制的低温系统、独立电源插头、独立大屏数显温控。冷藏冷冻温度可根据用户需要自行设定，且各箱温度互不影响； - 7、开机自动延迟启动，停机间隔保护功能，确保运行可靠； - 8、运行参数实时显示，实时监控。确保设备安全稳定性； - 9、快速冷冻功能，最低温度可达到-18°℃；断电记忆功能，且有记录箱体内达到最高及最低温度情况功能，无需记录纸； - 10、特殊设计的传感器故障、数字紊乱两种安全自动运动程序； - 11、制冷系统：压缩机采用德国斯科普进口压缩机，冷藏箱配备三套独立完整的制冷系统，采用单机单循环制冷系统组成：蒸发器为φ10铜管制成，机组与蒸发器分别安装，低工作噪音全封闭制冷系统匹配合理，降温速度快。每层一个压缩机组，单独控制温度。即节能又环保。 - 12、电脑控温：微电脑温度控制自动开停机，自动控制温度，温度数码显示，通电自动检测，自动延时启动，采用电脑微控系统，确保稳定运行；采用原装世界著名品牌高精度电脑温控系统精准保持箱体内部温度精确稳定；三位高亮度数码显示，在0℃~-18℃范围内可调温度设定值，温度显示精度0.1℃,分辨率0.1℃，调整增量0.1℃。数显温控电脑，冷藏冷冻温度根据客户需要自行设定，柜中各柜温度要求互不影响。大屏幕数字显示便于观察箱内温度，安全门锁设计，防止任意开启 - 13、报警系统：设备具备声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警方式；高温报警.低温报警.传感器故障报警，开门报警，声音蜂鸣报警，灯光闪烁报警，保证物品存放安全设备配备远程信号系统报警；键盘锁定，密码保护功能，防止随意调整运行参数，可选配24小时温度跟踪打印系统；特殊设计的传感故障，数字紊乱两种安全自动运行程序 - 14、照明系统：采用专业冷库灯，防冷，防水，开门时照明自动启动，关门自动关闭。 - 15、前面板门加热系统：有效的防止由于冷热间门上产生的水珠 - 16、排水系统：防止异物堵住出水管设计，将废水顺利排出箱外 | 台 | 1 |  |  | 3年整机，5年压缩机及制冷系统​ |
| 19 | 全自动标本灌注系统 | - 一.技术指标：外形尺寸可定制；电源：220v50Hz；总功率：≤400W；整体采用SUS304不锈钢材质，配置带刹万向脚轮，移动方便； - 二.功能： - 1.配药箱：（1）水位显示：显示配药箱实际液位重量，液位可显示不同的配药液位；水位预置：可预约注水量.（2）配药：当配药箱的注水容量达到需要的重量时，选择需要的浓度进行配药。（3）缺水报警：当水位从高到低到缺水时，缺水报警指示灯同时闪烁及蜂鸣声。（4）强制加水：当水位传感器发生故障时，可按自动按钮键选择为手动上水，实现强制注水。（5）放水：当配药箱里还有药液且需要全部放尽时，可打开本设备右下角放水阀门，将多余药液放尽。 - 2．灌注：灌注系统有两路分管且每路均设有压力表及调节阀，每个分管上可接两个分流管，可以同时灌注两具尸体，可以根据不同的尸体情况选择不同的灌注压力。 | 套 | 1 |  |  | 3年​ |
| 20 | 遗体储存库专用变频控制柜 | - 遗体储存库专用变频控制柜 - 1、电控箱安装KBO变频器； - 2、箱体材质：≥1mm国标钢板制作，自带散热系统，控制柜柜体防护等级IP44级。 | 套 | 1 |  |  | 3年整机，5年变频器及元器件​ |
| 21 | 甲醛废液收集系统 | - 配套甲醛废液收集池及耐腐蚀收集管道铺设连接； - 1、甲醛废液收集池 - （1）收集池规格：2000mmx1000mmx2000mm - （2）收集池主体采用20mm厚耐酸碱特级乳白色PVFE材料制作； - （3）收集池盖板采用15mm厚耐酸碱特级乳白色PVFE材料制作，平均分为4块盖板； - （4）每个盖板配带2个316不锈钢提手。 - （5）收集池化学性能稳定，具有耐强酸、强碱、防腐蚀，油、盐、水等各种液体腐蚀。抗静电、抗老化、抗辐射，抗冲击，使用寿命长。易清洗、不释放任何有害气体等特点：板材密度：1.6～1.7；耐酸性能H2SO4：70±2%；热胀系数 m/m℃：11*10-5；抗拉屈强度：26.0-45.0Mpa；抗拉断裂强度：28.0-40.0Mpa；电阻平均值≤2.0*108Ω。 - 2、耐腐蚀收集管道铺设连接 - （1）全部采用耐腐蚀UPVC材质管道将收集池与各解剖实验室铺设连接，满足解剖学实验室及标本库产生废液收集处理需求，各实验室废液收集直管道规格采用De50、De75、De110，主管道采用De200，全覆盖整个解剖区域。 | 项 | 1 |  |  | 3年​ |
| 22 | 一体化外排废水处理系统 | - 一、设计要求（用于处理标本储存库产生的实验清洗废水） - 1、设备材质及外观： - ①设备材质采用电泳喷塑处理，外观整洁美观；模压型钢，内外加厚耐腐蚀丙烯聚酯涂层，耐酸碱耐腐蚀、耐老化材质，设备材质无异味。 - ②设备四周采用安全技术设计方案，各面为圆弧形并加强涂层防刮，圆弧形安全设计方案有效避免了巡检中的磕碰及刮伤；采用耐腐蚀有机观察视窗，视窗采用防腐蚀、防紫外线技术（深棕色），方便运行巡检观察。 - 2、外形尺寸：根据现场情况定制； - 3、处理后用途：废水经处理后排入市政污水管网； - 4、年处理水量满足解剖区域废水处理需求； - 5、处理后水质标准：排放标准要求经过一体化外排废水处理系统处理后，出水的pH、色度、悬浮物（SS）、甲醛指标需满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。 - 6、运行电压及功率：AC220V 5.5KW； - 7、控制模式：全自动控制，同时可手动操作； - 8、操作方便，运行稳定，使用寿命长，运行、维护费用低;占地面积小。 - 二、工作原理 - 1、收集池：废水收集和水质均衡的作用。 - 2、pH调节：去除水中酸、碱污染物，同时保证后续处理的效果。 - 3、多相催化氧化：主要材质为钛合金耐腐蚀材质，采用固定床技术，外部采用贵金属物质，内置多相催化氧化条件，快速分解大分子污染物，此系统配备一键开关功能，可以和主体快速分离更换。 - 4、高级氧化：采用流化床技术，其采用羧基强氧化技术进一步氧化污染物，此系统配备一键开关功能，可以和主体快速分离更换。 - 5、高效脉冲离子交换：利用离子交换树脂及填料、配合混凝沉淀快速分离重金属物质 - 6、净化过滤：采用初级过滤、精密过滤、MBR膜过滤等三级过滤技术，进一步降低悬浮物，拦截重金属浮渣，净化系统最后采用膜精密过滤隔离，膜带有反冲洗系统。 - 7、复合消毒功能：采用臭氧消毒、二氧化氯消毒、紫外杀菌等复合消毒技术，确保微生物及菌类指标达到国家相关要求标准。 - 三、处理工艺要求 - 处理工艺：“收集池→预处理酸碱中和系统→多相催化氧化系统→高级氧化系统→高效脉冲离子交换系统→净化过滤系统→复合消毒系统→达标排放”。 - 四、设备功能要求 - 设备配套提供一体化设备的控制系统，负责设备的供电及控制，智能控制采用彩色触摸屏人机界面，配功率控制模块，自动采集反应器多点催化反应参数，具有自动诊断、自动报警功能，无人值守。 | 台 | 1 |  |  | 3年整机，5年泵阀及控制系统​ |
| 23 | 恒温瞻仰冷藏棺 | 技术参数与性能说明: 压缩机型号：2台品牌压缩机 外形尺寸：长2.1米 宽0.70 高1米 款 式：不锈钢恒温瞻仰冷藏棺 显示方式：液晶温度显示 控制方式：电脑控制和手动控制俩用 制冷方式：直冷式 机器重量：65公斤左右 内部盘管： 全铜管 制冷规格介绍：冷藏温度 约2℃～ -8℃ 冷冻温度间约-5 ～ -25℃ 耗电(KWh/24h)5 制冷剂：R134a 电压频率：220V/50HZ | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 全套图纸 | 提供完整的土建施工图（含建筑、结构、水电、暖通、消防、室外管网专业施工图），以及室内外装修效果图、装修施工图，7月14日前将施工图交于后勤处 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本项目整体质保期不低于3年，自验收合格之日起计算。各设备具体质保期要求：（1）站立式标本储存池、排风系统净化风管、阻抗式消声器、防火阀、风量控制装置、防雨弯头、医用洗手池、标本推车、甲醛废液收集系统等结构类设备，质保期不低于3年；（2）解剖标本智能打捞系统、组合式净化变频全新/排风机、全新风离子甲醛净化系统、防霉净化主机、废气外排处理模块、三体冷藏柜、全自动标本灌注系统、遗体储存库专用变频控制柜、一体化外排废水处理系统等机电设备，整机质保期不低于3年，核心部件（电机、压缩机、变频器、离子发生管、控制系统等）质保期不低于5年；（3）分子级净化过滤模块等耗材类产品，质保期不低于1年，且质保期内须提供1次免费更换服务；（4）智慧标本管理软件、智慧物联环境控制系统提供5年免费升级及运维支持。 质保期内出现质量问题，供应商须在2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内解决问题；无法修复的，应提供同档次备用设备或整机更换。